Załącznik nr 1 do SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG – UCYFROWIENIE APARATU

| Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Parametr |  |  | ## Jedn. | ## Zakres / warunek | ## Wartość ## oferowana | ## Uwagi / ## punkty |
| ## 1 |  |  | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 |
| Założenia ogólne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | * | Czytnik fotostymulowanych płyt pamięciowych wraz z fotostymulowanymi płytami pamięciowymi | kpl. | 1 |  |  |
| 2 | * | Stacja technika | szt. | 1 |  |  |
| 3 | * | Radiologiczna stacja opisowa dla radiologii ogólnej | szt. | 1 |  |  |
| 4 | * | Serwer PACS | szt. | 1 |  |  |
| Wyposażenie do cyfrowej akwizycji obrazów rtg |  |  |  |  |  |  |
| Czytnik fotostymulowanych płyt pamięciowych |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Producent |  |  |  |  |
| 6 |  | Model |  |  |  |  |
| 7 | * | Urządzenie wolnostojące samodzielnie lub na podstawie z możliwością przemieszczania |  |  |  |  |
| 8 | * | Liczba możliwych do jednoczesnego skanowania płyt |  | ≥ 1 |  |  |
| 9 | * | Formaty możliwych do skanowania płyt co najmniej 4 różne formaty, w tym 15 x 30, 24 x 30 , 35 x 43, 35 x 84 [cm] |  |  |  |  |
| 10 | * | Przeładowanie kaset automatyczne bez konieczności dotykania płyt przez osobę obsługującą |  |  |  |  |
| 11 | * | Wydajność skanowania płyt 35x43 | [szt/h] | ≥ 42 |  |  |
| 12 | * | Głębokość bitowa skanowania | [bit/piksel] | ≥ 12 |  |  |
| 13 | * | Efektywna głębokość bitowa rejestrowanych obrazów (dla obrazów przekazywanych na stację opisową) | [bit/piksel] | ≥ 12 |  |  |
| 14 | * | Efektywna rozdzielczość przestrzenna rejestrowanych obrazów | [pl/mm] | ≥ 5 |  |  |
| 15 |  | Wymiary urządzenia (wysokość x szerokość x głębokość) | [cm] |  |  |  |
| 16 | * | Jednoznaczna identyfikacja kasety umożliwiająca określenie liczby skanowań |  |  |  |  |
| 17 | * | Urządzenie zasilające (UPS) wystarczające do wykonania pełnego cyklu skanowania (z kasowaniem płyty i załadowaniem jej do kasety) oraz przesłania obrazu do serwera PACS |  |  |  |  |
| 18 | * | Automatyczne przekazywanie obrazów na stację opisową |  |  |  |  |
| 19 |  | Waga urządzenia | [kg] |  |  |  |
| 20 |  | Warunki zasilania – pobór mocy | [W] |  |  |  |
| Stacja technika |  |  |  |  |  |  |
| 21 | * | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS przez mechanizm DICOM WORKLIST |  |  |  |  |
| 22 | * | Możliwość rejestracji pacjentów na stacji technika |  |  |  |  |
| 23 | * | Zapis w tagach DICOM rejestrowanych obrazów danych identyfikujących pacjenta (co najmniej: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL) |  |  |  |  |
| 24 | * | Możliwość wprowadzania do systemu co najmniej wymienionych poniżej wartości parametrów ekspozycji i innych istotnych informacji o uzyskaniu obrazu: |  |  |  |  |
| 25 | * | napięcie [kV] |  |  |  |  |
| 26 | * | obciążenie prądowo – czasowe [mAs] |  |  |  |  |
| 27 | * | FFD [cm] |  |  |  |  |
| 28 | * | wielkość ogniska [mm] |  |  |  |  |
| 29 | * | Zapis wartości parametrów ekspozycji w tagach DICOM rejestrowanych obrazów |  |  |  |  |
| 30 | * | Zapis numeru kasety w tagu DICOM rejestrowanych obrazów |  |  |  |  |
| 31 | * | Możliwość eksportu badań na nośniki cyfrowe (obrazy w standardzie DICOM 3.0 w postaci umożliwiającej ich pełną analizę na dowolnej radiologicznej stacji opisowej) wraz z przeglądarką |  |  |  |  |
| 32 | * | na płyty CD / DVD |  |  |  |  |
| 33 | * | na inne nośniki danych |  | podać |  |  |
| Kasety i fotostymulowane płyty pamięciowe |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Producent |  |  |  |  |
| 35 |  | Model |  |  |  |  |
| 36 | * | Kaseta z fotostymulowaną płytą pamięciową 24 x 30 cm – co najmniej 2 szt |  |  |  |  |
| 37 | * | Kaseta z fotostymulowaną płytą pamięciową 35 x 43 cm – co najmniej 2 szt |  |  |  |  |
| 38 | * | Kasety z oznaczeniem umożliwiającym identyfikację źródła obrazu rtg |  |  |  |  |
| 39 | * | Gwarantowana liczba cykli ekspozycja – kasowanie bez widocznych cech pogorszenia jakości obrazu | szt. | ≥ 10 000 |  |  |
| Radiologiczna stacja opisowa do radiologii ogólnej |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ## * | ## Obudowa typu TOWER |  |  |  |  |
| 41 | ## * | Komputer wyposażony w dwa monitory obrazowe i jeden monitor tekstowy |  |  |  |  |
| 42 | ## * | Monitory obrazowe: dwa oddzielne monitory (dwa panele LCD) monochromatyczne do prezentacji obrazów radiologicznych |  |  |  |  |
| 43 | * | Wbudowany czujnik oświetlenia zewnętrznego powierzchni monitorów |  |  |  |  |
| 44 | * | Zintegrowany system (wraz z oprogramowaniem) umożliwiający bieżącą kalibrację monitorów |  |  |  |  |
| 45 | ## * | ## Parametry monitorów obrazowych zgodne z obowiązującym wymogami prawnymi (Dz. U. 51 z 2011 roku, poz. 265) |  |  |  |  |
| 46 | * | Karta graficzna akceptowana przez producenta monitorów obrazowych |  |  |  |  |
| 47 | * | Monitor tekstowy o przekątnej minimum 19” |  |  |  |  |
| 48 | * | Oprogramowanie zgodne z wymogami prawnymi (Dz. U. 51 z 2011 roku, poz. 265) |  |  |  |  |
| 49 |  | Dodatkowe możliwości oprogramowania do analizy obrazu radiologicznego: |  |  |  |  |
| 50 | * | pomiar kątów |  |  |  |  |
| 51 | * | jednoczesna prezentacji wielu badań |  |  |  |  |
| 52 | * | płynna zmiana okna (poziomu i szerokości) wyświetlania |  |  |  |  |
| 53 | * | płynna zmiana powiększenia |  |  |  |  |
| 54 | * | anonimizacja prezentowanego obrazu |  | - podać |  |  |
| 55 |  | inne możliwości oprogramowania |  |  |  |  |
| 56 | * | Możliwość otwierania obrazów o formatach innych, niż DICOM 3.0 |  |  |  |  |
| 57 | * | JPEG |  |  |  |  |
| 58 |  | inne formaty |  |  |  |  |
| 59 |  | Możliwości oprogramowania stacji opisowej: |  |  |  |  |
| 60 | * | obsługa polskich znaków diakrytycznych |  |  |  |  |
| 61 | * | wyszukiwanie pacjentów według imienia lub nazwiska lub daty badania lub rodzaju badania lub numeru badania lub identyfikatora pacjenta |  |  |  |  |
| 62 | * | wykonanie opisu badania oraz dołączenie wykonanego opisu do badania w postaci osobnego pliku w formacie DICOM |  |  |  |  |
| 63 | * | drukowanie opisu |  |  |  |  |
| 64 | * | możliwość nagrywania badań na płyty z anonimizacją danych osobowych pacjenta |  |  |  |  |
| 65 | * | Możliwość eksportu badań (obrazy w standardzie DICOM 3.0 w postaci umożliwiającej ich pełną analizę na dowolnej radiologicznej stacji opisowej) na płyty CD/DVD wraz z przeglądarką wyświetlającą co najmniej podstawowe parametry ekspozycji, t.j. napięcie i obciążenie czasowo-prądowe |  |  |  |  |
| 66 | * | Możliwość drukowania obrazów na drukarce radiologicznej na błonie transparentnej |  |  |  |  |
| 67 | * | Import obrazów z nośników cyfrowych CD / DVD |  |  |  |  |
| 68 | * | Drukarka laserowa do drukowania opisów wyników |  |  |  |  |
| 69 | * | Urządzenie zasilające (UPS) wystarczające do pracy przez okres nie krótszy, niż 5 minut |  |  |  |  |
| - Serwer RIS / PACS |  |  |  |  |  |  |
| 70 | * | ## Komputer serwerowy o parametrach: |  |  |  |  |
| 71 | * | procesor czterordzeniowy |  |  |  |  |
| 72 | * | współczynnik PASSMARK |  | ≥ 7000 |  |  |
| 73 | * | pamięć RAM | [GB] | ≥ 8 |  |  |
| 74 | * | dysk typu RAID o pojemności | [TB] | ≥ 2 |  |  |
| 75 | * | Możliwość rozbudowy pamięci RAID bez kosztów dodatkowej licencji |  |  |  |  |
| 76 | * | Możliwość zapisywania danych na sieciowych zasobach zewnętrznych |  |  |  |  |
| 77 | * | Automatyczne wykonywanie codziennych kopii bezpieczeństwa na dodatkowym nośniku danych (taśmowym lub typu RDX) |  |  |  |  |
| 78 | * | Dodatkowe nośniki (taśmowy lub typu RDX) o sumarycznej pojemności | [TB] | ≥ 2 |  |  |
| 79 | * | Urządzenie zasilające (UPS) wystarczające do pełnego prawidłowego zamknięcia systemu |  |  |  |  |
| 80 | * | Możliwość rozbudowy o dalsze źródła obrazów radiologicznych bez dodatkowych dopłat |  |  |  |  |
| 81 | * | Prowadzenie statystyki ekspozycji fotostymulowanych płyt pamięciowych |  |  |  |  |
| 82 | * | Procedura odzyskiwania badań |  |  |  |  |
| 83 | * | Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania RIS (dostępnego przez przeglądarkę internetową na nie ograniczonej ilości stanowisk) umożliwiającego co najmniej: - rejestrację pacjentów z komputerów w sieci lokalnej i przesyłania zleceń badań na stację technika - tworzenie raportów z wykonanych procedur medycznych z podziałem na: lekarz kierujący, rodzaj procedury, kontrahent itp. |  |  |  |  |
| - Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisowej obsługi pogwarancyjnej |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Wymagana minimalna gwarancja liczona od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego: |  |  |  |  |
| 85 | #### * | #### skaner CR, kasety, oprogramowanie stacji opisowej, oprogramowanie PACS, RIS | #### [miesiąc] | ≥ 12 |  |  |
| 86 | #### * | #### komputery, UPS, serwer | #### [miesiąc] | ≥ 24 |  |  |
| 87 | #### * | #### monitory diagnostyczne | #### [miesiąc] | ≥ 24 |  |  |
| 88 | #### * | #### Liczba nieodpłatnych przeglądów w okresie gwarancji |  | ≥ 2 |  |  |
| 89 | #### * | W okresie gwarancji nieodpłatna nowelizacja oprogramowania wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach, w szczególności dotyczących NFZ i ZUS w okresie nie dłuższym, niż 30 dni od daty ich wprowadzenia |  |  |  |  |
| 90 |  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym |  | podać |  |  |
| 91 |  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez oferenta m.in. w Polsce |  | podać |  |  |
| 92 | #### * | Czas reakcji serwisu na awarię (rozumiane jako podjęcie działań serwisu także zdalne) w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 | #### [godz.] | ≤ 24 |  |  |
| 93 | #### * | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [dni robocze] | #### [dni robocze] | ≤ 3 |  |  |
| 94 |  | Koszt wsparcia pogwarancyjnego dotyczącego oprogramowania |  | podać |  |  |
| Szkolenie i inne wymagania ogólne |  |  |  |  |  |  |
| 95 | #### * | #### Potwierdzenie rejestracji lub zgłoszenia jako wyrób medyczny odpowiedniej klasy mają co najmniej poniższe programy i urządzenia: |  |  |  |  |
| 96 | #### * | #### czytnik fotostymulowanych płyt pamięciowych w klasie minimum IIa |  |  |  |  |
| 97 | #### * | #### oprogramowanie stacji technika w klasie minimum IIa |  |  |  |  |
| 98 | #### * | #### fotostymulowane płyty pamięciowe w klasie minimum IIa |  |  |  |  |
| 99 | #### * | #### oprogramowanie radiologicznej stacji opisowej do radiologii ogólnej do w klasie minimum IIb |  |  |  |  |
| 100 | #### * | #### monitory obrazowe w klasie minimum I |  |  |  |  |
| 101 | #### * | #### oprogramowanie serwera PACS w klasie minimum IIb |  |  |  |  |
| 102 |  | #### inne |  | wymienić |  |  |
| 103 | #### * | #### Możliwość zdalnego serwisowania dostarczonych urządzeń i oprogramowania |  |  |  |  |
| 104 | #### * | #### Oferowany system zapewnia obsługę oraz możliwość integracji protokołem HL7 z innymi systemami (RIS, HIS) |  |  |  |  |
| 105 | #### * | #### Szkolenie podstawowe dla technika rtg, lekarza radiologa i administratora systemu | #### [dni x godz.] | ≥ 2 x 4 |  |  |
| 106 | #### * | #### Szkolenie przypominające 4 do 6 tygodni po podstawowym dla technika rtg, lekarza radiologa i administratora systemu | #### [dni x godz.] | ≥ 1 x 4 |  |  |
| 107 | #### * | #### Bezterminowa licencja na całe dostarczone oprogramowanie |  |  |  |  |
| 108 | #### * | #### Dostępność części zamiennych do dostarczonego wyposażenia przez okres nie krótszy, niż 10 lat |  |  |  |  |
| 109 | #### * | #### Wymagane prawem testy odbiorcze i specjalistyczne na koszt dostawcy |  |  |  |  |
| 110 | #### * | #### Prace remontowe: - usunięcie płytek z podłogi i ścian – 30m2 - wykonanie wylewki samopoziomującej – 30m2 - położenie wykładziny do przeznaczenia medycznego na przygotowanym podłożu – 30 m2 - zamurowanie otworu drzwi - wykonanie ścianki k/g o powierzchni 10m2 - gipsowanie i malowanie ścian – 120m2 - dostarczenie biurek dedykowanych pod stację diagnostyczną oraz zestaw CR - wykonanie połączenia sieci komputerowej pomiędzy rejestracją a pomieszczeniem sterowni - wykonanie instalacji elektrycznej potrzebnej do instalacji oświetlenia - dostarczenie i instalacja lamp energooszczędnych w przygotowywanym pomieszczeniu w ilości 4 sztuki |  |  |  |  |

- UWAGA !!!  Gwiazdką oznaczono wymagalne warunki graniczne. Parametry punktowane mają w kolumnie „Uwagi/Punkty” podane zasady punktacji.

- Oferowane urządzenia muszą mieć wymagane aktualne atesty i świadectwa oraz inne dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenie Polski i UE zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych oraz obowiązującymi w dniu ogłoszenia przetargu wymogami Ministerstwa Zdrowia, a także instrukcję obsługi w języku polskim.

- Oferowane i opisane powyżej urządzenia i ich  wyposażenie będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w SIWZ bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

| ……………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby |  |
| upoważnionej do składania oświadczeń woli |  |
| …………………….dnia ................. 201….r |  |