Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę ogólnodiagnostycznego aparatu RTG oraz aparatu cyfrowego do zdjęć zębów”

Pełna nazwa wykonawcy	……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Pełny adres wykonawcy	……………………………………………………………………

(ulica, nr lokalu, kod pocztowy,

miejscowość, województwo)

……………………………………………………………………

NIP				……………………………………………………………………

REGON			……………………………………………………………………

KRS/CEiDG			……………………………………………………………………

(w zależności od podmiotu)

reprezentowany przez:

Imię i nazwisko		……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Podstawa reprezentacji	……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Telefon …………………………………….. Fax ……………………………………………...

e-mail: …………………………………………………………………………………………..

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę ogólnodiagnostycznego aparatu RTG oraz aparatu cyfrowego do zdjęć zębów” – znak sprawy: ZPOZ/PZP/1/2016 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących zasadach:

1. Cena ryczałtowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi (suma cen określonych w ppkt. a). , b). i c).):

- brutto …………………………..zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

w tym:

a). cena za dostawę aparatu ogólnodiagnostycznego RTG wynosi:

- netto ………………..zł

(słownie: …………………………………………………………………………………….)

- podatek VAT (……%) w kwocie ………..…..zł

(słownie:……………………………………...........................................................................)

- brutto ………………zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………..)

CHARAKTERYSTYKA OFEROWANEGO APARATU

OGÓLNODIAGNOSTYCZNEGO RTG

Producent: ………………………………………………….

Typ aparatu: ………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………….

Rok produkcji (min. 2016): ………………………………..

Na zaoferowany  aparat ogólnodiagnostyczny RTG udzielamy …….. (należy wpisać ilość) miesięcy gwarancji.

UWAGA: Zamawiający informuje iż:

- minimalny okres  gwarancji wynosi  24 miesiące

- maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy

Jeżeli wykonawca nie wpisze w ofercie okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny ofert okres minimalny tj. 24 miesiące.

| lp. | Wymagane parametry | Parametry wymagane, w tym graniczne | Podać oferowany parametr/opis/ typ/model/ producent/zgodność parametru oferowanego sprzętu z parametrem wymaganym (granicznym) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabryczne nowy, rok produkcji nie starszy niż 2016, sprzęt nie pochodzący z wystawy lub z ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE i deklaracja zgodności na cały aparat jako wyrób medyczny | TAK |  |  |
|  | Zgłoszenie/powiadomienie URPL obejmujące cały aparat jako wyrób medyczny | TAK |  |  |
|  | Wszystkie elementy oferowanego aparatu RTG wyprodukowane przez jednego producenta tj. generator RTG, stół RTG, statyw do zdjęć odległościowych, kolumna lampy RTG | TAK |  |  |
|  | Aparat pozbawiony wszelkich blokad i kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  |  |
|  | Aparat analogowy | TAK |  |  |
|  | Możliwość stosowania kaset z ekranami do radiografii pośredniej CR i paneli cyfrowych DR | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu. Certyfikat dla personelu wydany po szkoleniu. Czas trwania szkolenia minimum 2 dni robocze po 8 godzin. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych. Złożenie dokumentacji we właściwej WSSE w Kielcach. Uczestnictwo przedstawiciela Wykonawcy w odbiorze pracowni przez WSSE w Kielcach. Wykonanie projektu osłon stałych winno być dokonane po uprzednim protokolarnym ustaleniu z Zamawiającym kwestii usytuowania aparatu RTG | TAK |  |  |
|  | Demontaż i utylizacja aparatu posiadanego przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych. | TAK |  |  |
| Generator rentgenowski |  | podać |  |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora | ≥ 100 kHz |  |  |
|  | Moc generatora | ≥ 40 kW |  |  |
|  | Zasilanie trójfazowe 400V/50 Hz | TAK |  |  |
|  | Tryby pracy: APR, AEC, Manual dla stołu i statywu | TAK |  |  |
|  | Minimalne napięcie radiografii | ≤ 40kV |  |  |
|  | Maksymalne napięcie radiografii | ≥ 125kV |  |  |
|  | Regulacja napięcia | ≥ 1 kV |  |  |
|  | Minimalny prąd radiografii | ≤25mA |  |  |
|  | Maksymalny prąd radiografii | ≥ 500 mA |  |  |
|  | Minimalna wartość obciążenia prądowo-czasowego | ≤ 0,1mAs |  |  |
|  | Maksymalna wartość obciążenia prądowo-czasowego ≥ 600 mAs | ≥ 600 mAs |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  |  |
|  | Maksymalny czas ekspozycji | ≥ 6 s |  |  |
|  | Ilość programów anatomicznych | ≥ 500 |  |  |
|  | Min 4 grubości pacjentów w tym projekcje pediatryczne w trybie APR | TAK |  |  |
|  | Jedno, dwu i trzy punktowa technika ekspozycji przy użyciu AEC | TAK |  |  |
|  | Możliwość przypisania maksymalnej wartości obciążenia prądowo-czasowego do każdego programu anatomicznego z osobna (tzw. backup mAs dla każdej zaprogramowanej projekcji APR) | TAK |  |  |
|  | Konsola technika dotykowa, wyposażona w kolorowy monitor LCD o przekątnej min. 20” z menu użytkownika w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Programy anatomiczne wybierane przez dotknięcie odpowiedniej części ciała fantomu wyświetlonego na ekranie dotykowym z możliwością ustawienia grubości pacjenta | TAK |  |  |
|  | Fabrycznie wbudowany w konsolę technika moduł umożliwiający zdalny dostęp diagnostyczny przez sieć Internet | TAK |  |  |
|  | Dźwiękowa i świetlna sygnalizacja ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Świetlna i tekstowa sygnalizacja stanu ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Miernik dawki DAP | TAK |  |  |
| Lampa RTG |  | podać |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego | ≤ 0,6 mm |  |  |
|  | Wielkość ogniska dużego | ≤ 1,2 mm |  |  |
|  | Nominalna moc ogniska małego | ≥ 25 kW |  |  |
|  | Nominalna moc ogniska dużego | ≥ 75 kW |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 KHU |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG | ≥ 1,2 MHU |  |  |
|  | Szybkość wirowania anody | ≥2500obr./min. |  |  |
|  | Fabrycznie zapewniona możliwość instalacji lampy RTG innego producenta niż lampa zaoferowana, podać typ i producenta zaoferowanej lampy oraz co najmniej jednego zamiennika | TAK |  |  |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | TAK |  |  |
|  | Kolimator manualny z oświetleniem LED pola obrazowania | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik laserowy ułatwiający centrowanie kasety RTG | TAK |  |  |
|  | Wbudowana miarka odległości SID | TAK |  |  |
|  | Automatyczny wyłącznik czasowy światła symulującego pole obrazowania | TAK |  |  |
|  | Dodatkowe filtry utwardzające wiązkę wbudowane fabrycznie w kolimator, nieprzesłaniające oświetlenia pola obrazowania o ekwiwalencie 1 mmAl, 1 mmAl+0,1 mmCu, 1 mmAl + 0,2 mm Cu | TAK |  |  |
|  | Szyny umożliwiające montaż akcesoriów w polu promieniowania | TAK |  |  |
| Kolumna RTG podłogowa wolnostojąca |  | podać |  |  |
|  | Kolumna mocowana do podłogi, niezintegrowana ze stołem RTG | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego kolumny z lampą RTG, z możliwością wykonywania zdjęć poza obrębem stołu | ≥240 cm |  |  |
|  | Minimalna odległość ogniska lampy od podłogi | ≤ 40 cm |  |  |
|  | Maksymalna odległość ogniska lampy od podłogi | ≥ 185 cm |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ +/- 120° |  |  |
|  | Zakres obrotu kolumny wokół osi pionowej umożliwiający wykonywanie zdjęć RTG poza obrębem stołu (np. na łóżku szpitalnym) | ≥ +/- 90° |  |  |
|  | Poprzeczny ruch ramienia kolumny RTG | ≥ 25 cm |  |  |
|  | Możliwość odchylenia lampy od osi pionowej -20° do +45° (obrót lampy w szelkach) | TAK |  |  |
|  | Hamulce elektromagnetyczne | TAK |  |  |
| Stół rentgenowski stacjonarny |  | podać |  |  |
|  | Płaski na całej powierzchni, pływający, podnoszony blat stołu | TAK |  |  |
|  | Długość blatu | ≥ 210 cm |  |  |
|  | Szerokość blatu | ≥ 85 cm |  |  |
|  | Długość stopy stołu | ≤ 90cm |  |  |
|  | Szerokość stopy stołu | ≤ 60cm |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużonego blatu | ≥ 75 cm |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu | ≥ 25 cm |  |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi | ≤ 55 cm |  |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥ 80 cm |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie blatu | ≥ 250 kg |  |  |
|  | Układ AEC w stole | TAK |  |  |
|  | Liczba pól układu AEC w stole | ≥ 3 |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęć z odległości SID=100cm, gęstość kratki 40 linii/ cm, współczynnik kratki 10:1 | TAK |  |  |
|  | Odległość powierzchnia płyty stołu-kaseta | ≤ 80mm |  |  |
|  | Pochłanialność blatu stołu RTG | ≤1 mm Al |  |  |
|  | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu | TAK |  |  |
|  | Przełączniki ręczne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu | TAK |  |  |
|  | Możliwość odłączenia bądź załączenia przycisków nożnych do sterowania stołem za pomocą przycisku dostępnego dla technika RTG | TAK |  |  |
|  | Uchwyty dla pacjenta co najmniej po dwóch stronach stołu | TAK |  |  |
|  | Blokada zabezpieczająca/ antykolizyjna dla pionowego ruchu blatu stołu | TAK |  |  |
| Statyw do zdjęć odległościowych |  | podać |  |  |
|  | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  |  |
|  | Minimalna możliwa odległość środka kasety RTG włożonej do statywu od podłogi | ≤ 40 cm |  |  |
|  | Maksymalna wysokość środka kasety RTG włożonej do stojaka od podłogi | ≥ 180 cm |  |  |
|  | Liczba pól układu AEC w statywie | ≥ 3 |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęć płuc z odległości SID = 180 cm, gęstość kratki 40 linii/cm, współczynnik kratki 10:1 | TAK |  |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu | ≤1 mm Al |  |  |
|  | Odległość płyta statywu - kaseta | ≤ 50mm |  |  |
|  | Wraz z dostawą Zamawiający wymaga dostawy następujących akcesoriów: - uchwyty do statywu AP i bok - komplet pozycjonerów - pas kompensacyjny - uchwyt do kaset do projekcji bocznych - intercom - fartuch 0,5 mmPb |  |  |  |

UWAGA:

- Niespełnienie lub nie potwierdzenie któregokolwiek z wymagań określonych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potwierdzenia parametrów oferowanych przez Wykonawcę w innej lokalizacji (wizyta w innej lokalizacji w ciągu 2 dni roboczych od pisemnego wezwania wykonawcy)

W stosunku do zaoferowanego w/w aparatu ogólnodiagnostycznego RTG Wykonawca oświadcza następujące:

- zaoferowany aparat ogónodiagnostyczny RTG posiada certyfikat CE oraz deklarację zgodności (na cały aparat) jako wyrób medyczny

- zaoferowany aparat ogónodiagnostyczny RTG posiada zgłoszenie/powiadomienie do URPL

- zaoferowany aparat ogónodiagnostyczny RTG posiada punkt serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski prowadzony przez:

………………………………………………………………………………………………….

UWAGA: [należy wpisać nazwę i adres (ulica, miejscowość, kod pocztowy) punktu serwisowego]

b). cena za dostawę aparatu cyfrowego do zdjęć zębów wynosi:

- netto ………………..zł

(słownie: …………………………………………………………………………………….)

- podatek VAT (……%) w kwocie ………..…..zł

(słownie:……………………………………...........................................................................)

- brutto ………………zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………..)

CHARAKTERYSTYKA OFEROWANEGO APARATU

CYFROWEGO DO ZDJĘĆ ZĘBÓW

Producent: ………………………………………………….

Typ aparatu: ………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………….

Rok produkcji (min. 2016): ………………………………..

Na zaoferowany  aparat cyfrowy do zdjęć zębów udzielamy …….. (należy wpisać ilość) miesięcy gwarancji.

UWAGA: Zamawiający informuje iż:

- minimalny okres  gwarancji wynosi  24 miesiące

- maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy

Jeżeli wykonawca nie wpisze w ofercie okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny ofert okres minimalny tj. 24 miesiące.

| lp. | Wymagane parametry | Parametry wymagane, w tym graniczne | Podać oferowany parametr/opis/ typ/model/ producent/zgodność parametru oferowanego sprzętu z parametrem wymaganym (granicznym) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rentgen stomatologiczny wewnątrzustny. Rok produkcji-nie później niż 2016 | Podać |  |  |
| 2. | Producent | Podać |  |  |
| 3. | Typ/model/wersja aparatury | Podać |  |  |
| 4. | Aparat/system fabrycznie nowy | Tak |  |  |
| 5. | Napięcie zasilania 100 -240 V, 50/60 Hz | Tak |  |  |
| 6. | Zabezpieczenie | ≤ 16A |  |  |
| 7. | Generator | HF |  |  |
| 8. | Sterowanie microprocesorem z automatyczną kompensacją | Tak |  |  |
| 9. | Napięcie generatora: | 60kV-65kV-70kV |  |  |
| 10. | Wyświetlacz cyfrowy | Tak |  |  |
| 11. | Masa całkowita | ≤24kg |  |  |
| 12. | Czas ekspozycji | ≥ 0,02÷2 s |  |  |
| 13. | Zakres wartości prądu anodowego: | (4/5/6/7) mA |  |  |
| 14. | Lampa rentgenowska z anodą stałą | Tak |  |  |
| 15. | Wielkość ogniska | 0,4 |  |  |
| 16. | Pojemność cieplna anody | ≥ 8kHU |  |  |
| 17. | Materiał Anody - wolfram | Tak |  |  |
| 18. | Kolimator, tubus | Tak |  |  |
| 19. | System z zabezpieczeniem lampy przed przegrzaniem | Tak |  |  |
| 20. | Filtracja całkowita dla 70kV | ≥ 2,2 mmAl |  |  |
| 21. | Ramię mocowane do ściany | ≥ 110 |  |  |
| 22. | Wizualizacja czasu na pulpicie | Tak |  |  |
| 23. | Przycisk ekspozycji bezprzewodowy | Tak |  |  |
| 24. | Wybór pacjenta (dwie możliwości) | Tak |  |  |
| 25. | Programy anatomiczne | Tak |  |  |
| 26. | Wybór obszaru anatomicznego | Tak |  |  |
| 27. | Możliwość automatycznej kontroli ekspozycji (automatyczny dobór warunków ekspozycji) przy wykonywaniu zdjęć cyfrowych | Tak |  |  |
| 28. | Tubus przezroczysty dla łatwego pozycjonowania | Tak |  |  |
| 29. | Zasięg roboczy głowicy aparatu | ≥ 215 cm |  |  |
| 30. | System radiowizjografii cyfrowej wyprodukowany przez tego samego producenta/grupę producencką co producent aparatu stomatologicznego | Tak |  |  |
| 31. | Typ/model/wersja aparatury : | Podać |  |  |
| 32. | Aparat/system fabrycznie nowy | Tak |  |  |
| 33. | Rozdzielczość ≥25 lp/mm – - Czujnik typu CMOS, - Rozmiar ≥ 38,5 x 24,5 mm - Łatwe połączenie z komputerem za pomocą USB | Tak |  |  |
| 34. | Inne | - |  |  |
| 35. | Dostawca wykona testy akceptacyjne i specjalistyczne. | Tak |  |  |
| 36. | Wykonanie projektu osłon stałych. Złożenie dokumentacji we właściwej WSSE w Kielcach. Uczestnictwo przedstawiciela Wykonawcy w odbiorze pracowni przez WSSE w Kielcach. Wykonanie projektu osłon stałych winno być dokonane po uprzednim protokolarnym ustaleniu z Zamawiającym kwestii usytuowania aparatu RTG | Tak |  |  |
| 37. | Dostawca zobowiązuje się do: -dokonania instalacji wykonany przez autoryzowany serwis we wskazanym miejscu przez zamawiającego, -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |
| 38. | Przegląd konserwacyjny przed upływem okresu gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi, w ramach udzielonej gwarancji, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów | TAK |  |  |
| 39. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |  |

UWAGA:

- Niespełnienie lub nie potwierdzenie któregokolwiek z wymagań określonych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potwierdzenia parametrów oferowanych przez Wykonawcę w innej lokalizacji (wizyta w innej lokalizacji w ciągu 2 dni roboczych od pisemnego wezwania wykonawcy)

W stosunku do zaoferowanego w/w aparatu cyfrowego do zdjęć zębów Wykonawca oświadcza następujące:

- zaoferowany aparat cyfrowy do zdjęć zębów posiada certyfikat CE oraz deklarację zgodności (na cały aparat) jako wyrób medyczny

- zaoferowany aparat cyfrowy do zdjęć zębów posiada zgłoszenie/powiadomienie do URPL

- zaoferowany aparat cyfrowy do zdjęć zębów posiada punkt serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski prowadzony przez:

………………………………………………………………………………………………….

UWAGA: [należy wpisać nazwę i adres (ulica, miejscowość, kod pocztowy) punktu serwisowego]

c). cena za wykonanie remontu pomieszczenia pracowni wynosi:

- netto ………………..zł

(słownie: …………………………………………………………………………………….)

- podatek VAT (……%) w kwocie ………..…..zł

(słownie:……………………………………...........................................................................)

- brutto ………………zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………..)

Na wykonane prace remontowe udzielamy 48 miesięcy rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.

2. Oświadczamy, że powyższe ceny obejmują wszystkie nakłady (koszty) związane z realizacją przedmiotu zamówienia i zostały wyliczona zgodnie z wymogami SIWZ.

3.  Wykonawca oświadcza, że wybór oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE (niepotrzebne skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

4. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności faktur – zgodne z zapisami przedstawionymi w SIWZ.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z:

a). przedmiotem zamówienia,

b). uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego sporządzenia oferty i wykonania zamówienia,

c). specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

W związku z powyższym oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

Oświadczamy, że zaoferowany zakres dostaw i prac remontowych przewidziany do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ. Zakres dostaw i prac remontowych zostanie wykonany w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w powyższym pkt. 1 niniejszej oferty, bez prawa dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego.

6. Oświadczamy, ze załączone do oferty dokumenty i oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny – aktualny na dzień składania ofert.

7. Wadium w kwocie 5 000,00 zł zostało wniesione w dniu …………………… w formie ………………………………………………………………………………………………….

8. Oświadczamy, ze uważamy się za związanych niniejszą oferta na czas wskazany w SIWZ.

9. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.  Podwykonawcom zamierzamy / nie zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

| L.p | Część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | Firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca nie określi (nie dokona skreślenia) w powyższym

pkt 10, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

12. Oświadczamy, że strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane a cała oferta składa się z …………… stron.

13. Załącznikami do oferty są:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………………..

…………………….., dnia ………………..

………………………………

Podpisy i pieczątki osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy