Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Jędrzejowie

ul.B.Chrobrego 4

28-300 Jędrzejów

tel. 041 38621-72

Jędrzejów dnia 2006-11-08

Znak sprawy: ZPOZ/2/REH/2006

UZUPEŁNIENIE ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

## W POSTĘPOWANIU W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZONEGO W DNIU 07.11.2006

### którego przedmiotem jest:

ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO NIEZBĘDNEGO DO REHABILITACJI LECZNICZEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

# Dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

# w Jędrzejowie

PORADNIA REHABILITACYJNA

ul. 11 Listopada 113B

28-300 Jędrzejów

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU DO TERAPII ŁĄCZONEJ, BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA OKREŚLONYM

W ZAŁĄCZNIKU NR 1 (pozycja nr 1) DO SIWZ

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest wielofunkcyjny         3-kanałowy aparat umożliwiający przeprowadzenie łącznej elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i laseroterapii  tj. aparat, który posiada wszystkie trzy moduły    i następujące parametry techniczne:

| Lp. | Niezbędne parametry aparatu określone przez Zamawiającego | Potwierdzenie Tak / Nie | Inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat 3-kanałowy do niezależnej terapii od 1 do 3pacjentów (1xelektroterapia, 1xultradźwięk, 1xlaser) | Tak |  |
| 2 | Ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem | Tak |  |
| 3 | Jeden kanał elektroterapii z możliwością rozszerzenia o kolejne kanały | Tak |  |
| 4 | rodzaje podstawowych prądów: |  |  |
|  | prąd galwaniczny | Tak |  |
|  | prądy diadynamiczne: DF, LP, CP, MF, RS, CP-ISO | Tak |  |
|  | prądy Traberta, Ultra-Reiz 2-5 | Tak |  |
|  | prądy TENS: asymetryczne, symetryczne, falujące | Tak |  |
|  | prądy Faradaya i neofaradyczne | Tak |  |
|  | prądy Kotza (rosyjska stymulacja) | Tak |  |
|  | impulsy trójkątne, prostokątne, stymulacyjne, eksponencjalne, ze wzrostem eksponencjalnym, łączone | Tak |  |
|  | dwupolowa interferencja | Tak |  |
| 5 | możliwość rozszerzenia o funkcje elektrodiagnostyki | Tak |  |
| 6 | bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | Tak |  |
| 7 | możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 120) | Tak | 150 |
| 8 | możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądów | Tak |  |
| 9 | możliwość wykonywania terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięk) | Tak |  |
| 10 | możliwość programowania sekwencji (zestawów prądów) i zapisywania w pamięci aparatu (minimum 40) | Tak | 50 |
| 11 | pełna współpraca z aparatem do terapii podciśnieniowej | Tak |  |
| 12 | kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu | Tak |  |
| 13 | możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu |  |  |
| 14 | tryby prądu stałego i stałego napięcia | Tak |  |
| 15 | autotest elektrod i kabli | Tak |  |
| 16 | możliwość zmiany polaryzacji elektrod | Tak |  |
| 17 | obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 18 | głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni 4cm2 | Tak |  |
| 19 | częstotliwość fal ultradźwiękowych 1 MHz i 3 MHz | Tak |  |
| 20 | tryb pracy ultradźwięków ciągły i impulsowy 10-150 Hz | Tak |  |
| 21 | pełna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta | Tak |  |
| 22 | wodoodporność głowic – możliwość stosowania terapii w wodzie | Tak |  |
| 23 | regulacja współczynnika wypełnienia (duty factor) co do 1% | Tak |  |
| 24 | regulacja mocy od 0,1 do 3W/cm2 | Tak |  |
| 25 | możliwość jednoczesnego dwóch głowic ultradźwiękowych do aparatu | Tak |  |
| 26 | sonda laserowa podczerwona zbieżna o mocy 100mW i długości fali 830nm | Tak |  |
| 27 | tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0-5000 Hz | Tak |  |
| 28 | częstotliwości Nogiera i EAV | Tak |  |
| 29 | autotest podłączonych sond laserowych | Tak |  |
| 30 | regulacja współczynnika wypełnienia (duty factor) co do 1% | Tak |  |
| 31 | możliwość dołączenia do sondy laserowej końcówek światłowodowych dla ginekologii, stomatologii i laryngologii | Tak |  |
| 32 | 2 sztuki uniwersalnych okularów ochronnych do laseroterapii. Ochrona przed długościami fali 632-1400nm | Tak |  |